- Возможные неисправности и методы их устранения

| 1. Нет сигнала от датчика |
| --- |
| Датчик не подключен или подключен к выключенному компьютерному измерительному блоку | Проверить подключение датчика |
| 2. Показания датчика не реагируют на поступление газа в него |
| Установка негерметична | Проверить надежность фиксации конической пробки в горловине подвижного основания гофрированного цилиндра и надежность соединения трубки со штуцером датчика. |

- Свидетельство об упаковке

Датчик объема газа с контролем температуры

упакован (а,о) согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки ________________Упаковку произвел _____________

- Сведения о рекламациях

Оформленные акты-рекламации должны направляться предприятию-изготовителю по адресу l-micro@mail.ru

- Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует работу Датчика объема газа с контролем температуры и соответствие его требованиям  технической документации в течение 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня приобретения. Изделия, у которых в течение гарантийного срока обнаруживается несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем при условии соблюдения  потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на запасные части и расходные материалы.

- Дополнительные сведения

Дополнительные сведения о датчиках и их использовании в учебном процессе можно найти на Интернет-сайте www.l-micro.ru.

Лаборатория L-микро ДАТЧИК объема газа с контролем температуры Паспорт Шифр изделия: К451

1.   Назначение

## Датчик объема газа с контролем температуры (шифр К401) входит в систему учебного оборудования L-микро и предназначен для измерения изменения объема газа с одновременным контролем температуры во внутреннем объеме датчика. Изделие работает в комплекте с измерительным блоком L-микро и персональным компьютером.

## Датчик объема газа применяется при постановке демонстрационных экспериментов и исследовательских работ учащихся в условиях типовых кабинетов физики и химии основной и полной средней школы и кабинетов физики и химии учреждений начального и среднего профессионального образования, а также для практических и исследовательских работ в высшей школе. Изделие предназначено для работы при температуре окружающего воздуха от + 10оС до + 35оС и относительной влажности до 80% при 25оС.

- Основные технические данные

- Диапазон измерения объема газ , мл		от 0 (350) до 400 (850)

- Погрешность измерения объема, не более		(3%

- Диапазон температур исследуемого газа, (С		от 0 до +80

- Погрешность измерения температуры, не более	(2%

- Срок службы, не менее				5 лет

- Габаритные размеры:

длина, не более					410 мм

ширина, не более				90 мм

высота, не более					100 мм

- Длина кабеля, не менее				120 мм

- Масса, не более					300 г

- Комплектность

- Датчик объема газа с контролем температуры		1 шт.

- Паспорт						1 шт.

- Упаковка						1 шт.

- Устройство и принцип работы

Датчик объема газа с контролем температуры состоит из цилиндрического полиэтиленового резервуара с гофрированными стенками, объем которого изменяется при перемещении одного из оснований цилиндра вдоль его оси. Изменение объема происходит под действием разности давлений внутри и снаружи цилиндра, не превышающей 2 кПа (2% от атмосферного давления). Подвижное основание гофрированного цилиндра связано со штоком, который перемещает ферритовый сердечник внутри катушки, изменяя тем самым ее индуктивность. Внутри гофрированного цилиндра помещен датчик температуры на основе термистора, с помощью которого измеряется температура газа. Датчик имеет входной штуцер для присоединения резиновых или пластиковых трубок, который расположен над подвижным основанием гофрированного цилиндра. В состав датчика входит электронный блок, обеспечивающий требуемый уровень выходных сигналов.

Датчик объема газа с контролем температуры подключается к компьютерному измерительному блоку L-микро. Получение данных и вывод их на экран осуществляет компьютерная программа L-микро.

- Указания мер безопасности

К работе с датчиком объема газа с контролем температуры допускаются лица, ознакомленные с его устройством, принципом действия и мерами безопасности в соответствии с требованиями, приведенными в настоящем разделе.

- Не допускать чрезмерного наполнения датчика газом (не выходить за пределы рабочего диапазона)

- Избегать воздействия на чувствительный элемент встроенного датчика температуры агрессивных газов и паров (галогеноводородов, галогенов, оксидов серы и азота и т.д.).

- Не допускать нагрева цилиндра с гофрированными стенками выше 80(С

- Запрещается вскрывать датчик, а также подвергать его ударным и силовым нагрузкам

- Подготовка и порядок работы

- Убедитесь, что коническая пробка надежно вставлена в горловину подвижного основания цилиндра с гофрированными стенками

- С помощью трубки соедините штуцер датчика с учебной экспериментальной установкой.

- Включите разъем датчика в разъем 1 измерительного блока (если в описании выполняемого эксперимента не оговорено иначе)

- В компьютерной программе L-микро войдите в раздел «Датчики», а в последующем списке выберите «Датчик объема газа с контролем температуры».

- Порядок проведения измерений и работы с данными изложены в методических руководствах по оборудованию L-микро.

- Техническое обслуживание

Изделие не обслуживается.