Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Российское научно-производственное объединение
«Росучприбор»

ПФ РНПО «РОСУЧПРИБОР»

дАтчик
 ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ

версия 2.1

Паспорт

Шифр изделия: Х201

Назначение

Датчик электропроводности Х201, в дальнейшем – «датчик» входит в систему учебного оборудования L-микро и предназначен для измерения удельной электрической проводимости (УЭП) водных растворов. Допускается использовать для измерения УЭП спиртовых, ацетоновых и гексановых растворов. Изделие представляет собой составную часть компьютерной датчиковой системы L-Микро и работает в комплекте с измерительным блоком L-микро и персональным компьютером.

Датчик применяется в демонстрационных экспериментах и практических работах по химии и физике в школах и ВУЗах.

Датчик предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от + 10 до + 35 оС и относительной влажности до 80 % при 25 оС.

Основные технические данные

Диапазон измерений удельной электропроводности,	0-5 мСм/см

Рабочий диапазон выходного напряжения	0-10 В

Чувствительность	0.005 мСм/см

Погрешность измерения

при линейной калибровке	не более 10%

при калибровке по трем точкам	не более 3%

Диапазон рабочих температур исследуемых растворов	от 0 до +60°С

Время установления показаний на компьютере	не более 2 мин

Электропитание – от компьютерного измерительного блока (12 В)

Средняя наработка до отказа	500 часов

Срок службы, не менее:	5 лет

Габаритные размеры

Длина корпуса щупа	150(10 мм

Диаметр корпуса щупа	12(0.5 мм

Расстояние от нижней части корпуса до нижнего электрода
	10-12 мм

Расстояние между электродами	10(0.1 мм

Диаметр электродов	5 мм

Длина соединительного кабеля	не менее 120 см

Масса общая		не более 100 г

Комплектность

Датчик удельной электропроводности	1 шт.

Паспорт 	1шт.

Устройство и принцип работы

Датчик состоит из согласующего устройства, конструктивно выполненного в виде малогабаритного выносного блока и чувствительного элемента в виде щупа с измерительными электродами, опускаемого в анализируемый раствор.

Измерительный щуп выполнен из фторопласта. Электроды  изготовлены из нержавеющей стали.

Согласующее устройство обеспечивает формирование переменного напряжения, подаваемого на измерительные электроды, преобразование измеряемой проводимости в напряжение и приведение калибровочной характеристики датчика к типовой.

Датчик подключается к компьютерному измерительному блоку L-микро или L-микро 01. Получение данных и вывод их на экран осуществляет компьютерная программа, входящая в комплект поставки измерительного блока, с которым работает датчик.

Указания мер безопасности

К работе с датчиком допускаются лица, имеющие соответствующую техническую квалификацию, ознакомленные с его устройством, принципом действия и мерами безопасности в соответствии с требованиями, приведенными в настоящем разделе.

Запрещается использовать датчик для измерения УЭП растворов, вызывающих разрушение электродов или осаждение пленки. Запрещается погружать щуп в растворы галогенов. При погружении щупа в раствор, электропроводность которого превышает 10 мСм/см датчик следует немедленно извлечь и ополоснуть дистиллированной водой.

Не допускается попадание контролируемых растворов, средств используемых для промывки чувствительного элемента и других жидкостей в корпус согласующего устройства, места заделки кабелей и разъем датчика.

Запрещается вскрывать датчик, а также целенаправленно подвергать его значительным ударным и силовым нагрузкам.

Подготовка и порядок работы

Перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений датчика, соединительного кабеля и разъема.

Промыть щуп дистиллированной водой и обтереть фильтровальной бумагой. После этого желательно также промыть щуп раствором, в котором предполагается проводить измерение.

Во избежание сбоев калибровки желательно не менять датчики между компьютерами. При необходимости переставить датчик с одного компьютера на другой необходимо проверить его калибровку (см. ниже).

Подсоедините датчик к компьютерному измерительному блоку в соответствии с инструкциями к выполняемому эксперименту. Если датчик предполагается использовать для прямых измерений электропроводности, подсоедините его к разъему 1.

Порядок проведения измерений и работы с данными изложены в Руководстве к компьютерной программе.

Поместить чувствительный элемент в анализируемый раствор и тщательно перемешать. Не допускается наличие в растворе и, особенно на электродах, пузырей. Наличие взвеси снижает точность определения. Уровень контролируемого раствора должен быть не ниже 5 см от нижнего торца щупа. Рекомендуется разместить нижнюю часть щупа с электродами по возможности дальше от стенок емкости в которой проводится измерение.

Показания УЭП считывать после прекращения их дрейфа.

При перемещении щупа из одного раствора в другой рекомендуется промыть щуп дистиллированной водой и обтереть фильтровальной бумагой. Также рекомендуется затем промыть щуп раствором, в котором предполагается проводить следующее измерение.

Не допускается воздействие на чувствительный элемент растворов с температурой вне указанного рабочего диапазона.

При длительном измерении УЭП растворов кислот и окислителей следует следить, чтобы в процессе измерения на электродах не возникали признаки коррозии и в случае появления таких признаков немедленно прекратить измерение.

После окончания работы промыть щуп  дистиллированной водой и обтереть фильтровальной бумагой.

Запрещается при промывке чувствительного элемента использовать моющие средства, вызывающие разрушение электродов или осаждение пленки.

Датчик следует хранить в сухом виде.

Техническое обслуживание

После каждого использования щуп необходимо ополаскивать дистиллированной водой и обтирать фильтровальной бумагой.

Необходимо как минимум раз в три месяца проверять калибровку изделия. Для этого используют растворы с эталонной электропроводностью. При калибровке следует измерять температуру раствора ртутным термометром с точностью до 0.1(С с тем, чтобы учесть влияние температуры на электропроводность. В качестве эталонных используются 0.01М и 0.02М растворы KCl. Зависимость их электропроводности от температуры приведена в таблице ниже.

| Температура, (С | Электропроводность, мСм/см | Температура, (С | Электропроводность, мСм/см |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KCl 0.02М | KCl 0.01М |
| KCl 0.02М | KCl 0.01М |
| 10 | 1.488 | 1.020 | 20 | 1.976 | 1.278 |
| 11 | 1.537 | 1.045 | 21 | 2.024 | 1.305 |
| 12 | 1.586 | 1.070 | 22 | 2.071 | 1.332 |
| 13 | 1.636 | 1.095 | 23 | 2.118 | 1.359 |
| 14 | 1.685 | 1.121 | 24 | 2.164 | 1.386 |
| 15 | 1.734 | 1.147 | 25 | 2.211 | 1.413 |
| 16 | 1.782 | 1.173 | 26 | 2.258 | 1.441 |
| 17 | 1.831 | 1.199 | 27 | 2.304 | 1.468 |
| 18 | 1.880 | 1.225 | 28 | 2.350 | 1.496 |
| 19 | 1.928 | 1.251 | 29 | 2.395 | 1.524 |
| 20 | 1.976 | 1.278 | 30 | 2.441 | 1.552 |

Если показания датчика при данной температуре соответствует таблице в пределах (0.01 мСм/см, перекалибровка не требуется. Иначе перекалибровку можно провести двумя способами: вращением регулировочного винта (более грубая калибровка) и с использованием компьютерной программы (более точная калибровка). Регулировочный винт рекомендуется использовать при больших отклонениях показания датчика или при больших расхождениях между показаниями разных датчиков, чтобы свести их к единой калибровке. После калибровки с помощью регулировочного винта можно провести калибровку с использованием компьютерной программы.

Перед проведением калибровки испытаниями выдерживают датчик электропроводности и эталонные растворы при комнатной температуре (колебания не более, чем (1(С) не менее часа. Датчик электропроводности подключают к компьютерному измерительному блоку. В программе «L-Микро. Химия» в меню «Прямые измерения» выбирают подпункт «Электропроводность» Погружают щуп датчика электропроводности в раствор KCl 0.01М. Выжидают, пока показания не перестанут изменяться (должно пройти не более одной минуты) и регулировочным винтом выставляют на экране значение электропроводности раствора KCl 0.01М при данной температуре.

Для калибровки датчика с помощью компьютерной программы следует обратиться к Руководству к компьютерной программе или к Руководству к автоматизированному практикуму по общей химии.

Необходимо следить, чтобы на электродах не появлялось никаких налетов. Если на электроде появляются налеты (особенно вероятно появление налетов при работе с растворами, содержащими ионы малоактивных металлов), их необходимо счистить тряпкой из жесткой ткани, намотав ее на спичку. Можно счищать налет куском фетра.

Возможные неисправности и методы их устранения

| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Прибор показывает нулевую электропроводность в растворах электролитов |

1. Раствор не является раствором электролита

2. Датчик не подключен к компьютерному измерительному блоку

3. Под верхним электродом образовался воздушный пузырь

1. Заменить раствор на раствор электролита

2. Подключить датчик

| 3. Удалить пузырь, вынув электрод из раствора и введя обратно под углом чуть менее 90(. |
| --- |
| Прибор зашкаливает | 1. Раствор, в который погружен щуп, имеет слишком высокую электропроводность | 1. Заменить раствор. |
| Величина электропроводности при перемешивании заметно колеблется во времени |

1. В растворе присутствуют крупные частицы взвеси

2. Под верхним электродом образовался воздушный пузырь

1. Заменить раствор

2. Удалить пузырь, вынув электрод из раствора и введя обратно под углом чуть менее 90(.

Величина электропроводности заметно «плывет» во времени

1. У исследуемого раствора меняется температура

2. На поверхности электродов осаждается пленка

1. Дождаться, пока температура перестанет меняться или взять раствор с температурой ближе к комнатной

2. Заменить раствор, прочистить электроды фетром.

Правила транспортирования и хранения

Транспортирование допускается всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах, обеспечивающих сохранность упаковки и датчика, при температуре от  минус 20 до + 50 оС и относительной влажности до 98 % при 25  оС.

Датчик следует хранить в сухом проветриваемом помещении, при отсутствии паров кислот, щелочей и других веществ, вызывающих коррозию, при температуре от 5 до 40 оС и относительной влажности до 80 % при 25 оС вдали от отопительных приборов.

Свидетельство о приемке

М.П.

Датчик электропроводности Х201 заводской номер _________

соответствует техническим условиям номер??

и признан годным для эксплуатации.

_______________________________________________________________

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц, ответственных за приемку изделия

Свидетельство об упаковке

Датчик удельной электропроводности упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки ________________Упаковку произвел _____________

Сведения о рекламациях

Оформленные акты-рекламации должны направляться предприятию-изготовителю по адресу: l-micro@mail.ru

Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует работу Датчика электропроводности и соответствие его требованиям  технических условий в течение 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня приобретения. Изделия, у которых в течение гарантийного срока обнаруживается несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

# Text boxes

МП